## Sheet1
Образец № 9
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Офталмологична лазерна система
№ | Техническа спецификация (минимални технически изисквания към предлаганата апаратура) | брой | Предлагани от Участника технически характеристики | Каталог и страница N на която е посочен параметъра и съответните показатели *
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Високо специализирани мултипараметрични пациентни монитори съвместими с наличните монитори и централна мониторна система инсталирани в ОАИЛ , включваща; | 4
1. | Мониторите да са съвместими със съществуващите монитори, производство на фирма Biocare и да могат да бъдат свързани към съществуващата Централна мониторна система, изградена в базата на ОАИЛ.
2. | WiFi модул за свързване към съществуваща Централна Мониторна Система.
3. | Цветен ТFT тъч-скрийн дисплей, минимум 15".
4. | Да притежава възможност за мониториране на новородени, деца и възрастни.
5 | Модул за измерване на Неинвазивно кръвно налягане.
- | Режимите на измерване да бъдат ръчен и автоматичен.
6 | Модул за отчитане сатурацията на пациента.
- | Да има възможност за промяна на скоростта на кривата на 12.5mm/s или 25mm/s
- | Да има възможност за избор на източника за отчитане на пулсовата честота.
- | Регулирането чуствителността на отчитане да е минимум в три стъпки.
- | Да има възможност за запълване на кривата.
7 | Минимум два канала за измерване на инвазивно налягане (опционално):
- | Измерване на артериално налягане, съпроводено с възможност за нулиране;
- | Измерване на налягане от централен съд, съпроводено с възможност за нулиране;
- | Да има възможност за промяна на отчитаните параметри в mmHg или kPa.
- | Да има възможност за промяна на скоростта на кривата на 6.25 mm/s, 12.5mm/s или 25mm/s
- | Регулирането чуствителността на отчитане да е минимум в три стъпки.
- | Възможност за използване на етикети за мониторираното инвазивно налягане с широка цветова гама.
8 | Опционално локален термо-рекордер на събития.
9 | CO2 модул за измерване концентрацията на въглеродния двуокис на вдишаните газове, концентрация на въглеродния двуокис в края на издишването, крива на CO2. Ежедневните консумативи за CO2 модула да не са строго специфични и да не са тип " Затворена система". Да има възможност за промяна на отчитаните параметри в mmHg, kPa или %. (опционално).
10 | Възможност за измерване на температура.
11 | Да отчита и показва дихателната честота с апнея аларма.
12 | Възможност за работа с пациентен кабел с 3 или 5 отвеждания, което да се избира от менюто на монитора и да не се налага той да бъде софтуерно препрограмиран. Кабелът с 5 отвеждания да бъде разглобяем и да има възможност при необходимост да бъдат сменяни конкретните отвеждания, а не заменян целия кабел.
13 | Възможност за работа с две литиево-йонни акумулаторни батерии, които да осигуряват автономна работа на монитора минимум 7 часа. При работа с една акумулаторна батерия, мониторът да може да работи минимум 2.5 часа при пълно натоварване.
14 | Възможност за въвеждане на пациентни данни посредством тъч-скрийн клавиатура, появяваща се на дисплея, които автоматично да се прехвърлят на Централната мониторна система.
15 | Да има възможност пациентните данни, въвеждани от съшествуващата централна мониторна система да могат да се прехвърлят автоматично на монитора.
16 | Детекция на пейсмейкър в случай, че е монтиран на пациента.
17 | Възможност за извеждане на минимум три бутона за бърз достъп на екрана на монитора, които при желание на потребителя могат да бъдат сменяни.
18 | Да притежава калкулатор за лекарства, с актуални преизчислявания според тегло.
19 | Наличие на минимум два USB вход/изход порта, които да осигуряват:
- | Възможност за софтуерен ъпгрейд на монитора посредством USB памет,
- | трансфер на пациентни данни от един монитор към друг.
20 | Наличие на LAN конектор за вграждане в Централна мониторна система.
21 | Мониторът да осигурява възможност за избор на различни интерфейси в зависимост от потребността на персонала, съобразена с естеството на пациента.
22 | Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25.0mm/s и 50mm/s.
23 | Регулиране усилването на ЕКГ сигнала - x1/8, x1/4, x 1/2, x1, x2, x4 и автоматично регулиране.
24 | Автоматичен ST сегментен анализ. Визуализиране на ST параметрите при мониториране на пациента заедно с останалите следени параметри.
25 | Детекция и анализ на аритмии. Изображение на отвеждане с аритмия. Меню с параметрите на аритмията, настройка на алармата за аритмия
26 | Възможност за пренастройване на всички алармени граници, визуална и звукова аларма с възможност за намаляне на звука и пауза на алармата. Дублиране назвуковата аларма със светлинна с различни степени на светлинна и звукова индикация. Възможност за пълно исключване на звуковата аларма на всички нива. При пълно изключване на звуковата аларма на различните нива, светлинната да е активна.
27 | Регулиране нивото на алармата минимум на 10 нива, както да има възможност тя да се изключи напълно само чрез въвеждане на парола.
28 | Да има вградени отвори за закряпяне към съществуващи плотове.
* участниците следва да обозначат (подчертаят или маркират с текстови маркер) посочените характеристики, функции, параметри и показатели в приложените оригинални каталози на производителя и в съответните преводи.
ДАТА;
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника