Образец №3

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МБАЛ- Свиленград” ЕООД

АДРЕС: гр.Свиленград,

ул. «Сан Стефано» №1

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество],

с БУЛСТАТ/ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура- Видеолапароскопска система за Отделение по хирургия  при „МБАЛ- Свиленград„ ЕООД”

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемам всички условия по проекта на договора, изготвен от Възложителя.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка по образец приложен към документация за участие

Описание на медицинската апаратура, предмет на настоящата поръчка и описана в техническата спецификация, приложена към процедурата:

| Видеолапароскопска система |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ | Брой | Търговско наименование | Технически характеристики/параметри на предлагания апарат: | Страница от продуктовия каталог/ брошура |
|  | Видеолапароскопска система , включваща; |  |  |  |  |
| 1 | ЕНДОСКОПСКИ ВИДЕОПРОЦЕСОР С ВГРАДЕН LED СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК | 1 |  |  |  |
|  | Да има LCD контролен екран чувствителен на допир на предния панел |  |  |  |  |
|  | Да има технология на интегрирания светлинен източник за цветово филтриране чрез вграден специализиран оптичен филтър за визуализация на ранни изменения на лигавицата . |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за Инфра-Ред ( IR ) визуализация на ендоскопския образ чрез допълнителен ксенонов светлинен източник |  |  |  |  |
|  | Да има 2D и 3D визуализация на ендоскопския образ |  |  |  |  |
|  | Да има електронен ZOOM; В 2D режим - 3 степени ( 1.0х , 1.2х , 1.5х ) ; В 3D режим - 2 степени ( 1.0х , 1.2х ) |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за управление на: видео принтер; система архивираща изображения ;портативна памет; |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за избор на големината на изображението |  |  |  |  |
|  | Да има вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа не по-слаба от 5.60W и собствено въздушно охлаждане и с живот на лампата минимум 10 000 часа. |  |  |  |  |
|  | Да има функция за извеждане на 3D видеосигнала към архивираща система |  |  |  |  |
|  | Да има минимум следните изходи :В 2D режим :3G-SDI ( SMPTE424M) , HD-SDI (SMTPE 292M), DVI (WUXGA, 1080p или SXGA) ; В 3D режим : 3G-SDI Level B ( SMPTE424M ) , DVI-D ( WUXGA , 1080 p ) |  |  |  |  |
|  | Да има вход за поставяне на външна преносима памет на предния панел |  |  |  |  |
|  | Да има минимум 5 предварителни програмируеми настройки за различни процедури. |  |  |  |  |
|  | Да има функция на осветеност Ирис в три различни алгоритъма : автоматичен , пиков и среден |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за създаване на мин. 20 потребителски настройки |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за запаметяване на пациентни данни за мин. 50 пациента |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за автоматичен и ръчен контрол на светлината |  |  |  |  |
|  | Захранване 220-240V, 50/60Hz |  |  |  |  |
|  | Тип на защита срещу токов удар – клас I |  |  |  |  |
|  | ТВ Система PAL с 1080 хоризонтални сканиращи линии |  |  |  |  |
|  | Формати на обработвания сигнал16:9 и/или 16:10 |  |  |  |  |
|  | Да има изходи за HDTV сигнал минимум 2 изхода - поне по един HD-SDI и DVI |  |  |  |  |
|  | Да има изходи за SDTV сигнал минимум 2 изхода |  |  |  |  |
|  | Да има функция "картина в картината" - възможност за едновременно показване на два образа на монитора, управлявана от видеопроцесора |  |  |  |  |
| 2 | МОНИТОР | 1 |  |  |  |
|  | Медицински монитор с HD резолюзия 1920х1080р |  |  |  |  |
|  | Плосък екран: мин. 26 инча; |  |  |  |  |
|  | Да има функция картина в картината ( PIP ) |  |  |  |  |
|  | Да има функция картина до картината |  |  |  |  |
| 3 | ВИДЕОЕНДОСКОПСКА ГЛАВА ЗА КАМЕРА С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ (HIGH DEFINITION) | 1 |  |  |  |
|  | CMOS сензори - мин. 3 бр |  |  |  |  |
|  | Съвместимост с Инфра Ред визуализация |  |  |  |  |
|  | Да има оптично приближаване ( Optical Zoom ) - мин.2х |  |  |  |  |
|  | Да има електронно приближаване( Electronic Zoom ) |  |  |  |  |
|  | Да е автоклавируема |  |  |  |  |
|  | Тегло не по-голямо от : 295 гр. |  |  |  |  |
|  | Да има цветно диференцирани програмируеми бутони - мин 3бр |  |  |  |  |
|  | Да има бутони за фокусиране на картината |  |  |  |  |
|  | Да има бутони за оптично приближаване |  |  |  |  |
| 4 | ЛАПАРОСКОПСКА ОПТИКА | 1 |  |  |  |
|  | Диаметър на оптиката - 10 мм |  |  |  |  |
|  | Ъгъл на зрителното поле - 30° |  |  |  |  |
|  | Качество на изображението - HD |  |  |  |  |
|  | Възможност за автоклавиране |  |  |  |  |
| 5 | СВЕТЛОВОДЕН КАБЕЛ | 1 |  |  |  |
|  | Дължина : мин. 3м |  |  |  |  |
|  | Диаметър на светловодния сноп : макс. 2.8мм |  |  |  |  |
| 6 | РЪКОХВАТКА ЗА АСПИРАЦИЯ / ИРИГАЦИЯ | 1 |  |  |  |
|  | Диаметър на аспирационен канал ; мин. 5мм |  |  |  |  |
| 7 | АСПИРАЦИОННО-ИРИГАЦИОННА КАНЮЛА | 1 |  |  |  |
|  | Външен диаметър - максимум 5мм |  |  |  |  |
| 8 | ИРИГАЦИОННА ПОМПА | 1 |  |  |  |
| 9 | ИРИГАЦИОНЕН МАРКУЧ | 1 |  |  |  |
|  | Възможност за връзка с две банки |  |  |  |  |
|  | Многократен |  |  |  |  |
| 10 | ИНСУФЛАТОР | 1 |  |  |  |
|  | Инсуфлиране на СО2 : мин 45л / мин. |  |  |  |  |
|  | Минимално количество на инсуфлиране : 0.1л / мин |  |  |  |  |
|  | Да има функция за автоматична евакуация на дима по време на работа с електронож , мин. 3 нива |  |  |  |  |
|  | Да има минимум два режима за обем на абдомен |  |  |  |  |
| 11 | ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧЕН ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  |  |
|  | LCD контролен екран на предния панел чувствителен на допир |  |  |  |  |
|  | Възможност за работа в моно- и биполярен режим |  |  |  |  |
|  | Да има разпознаване на включен инструмент и автоматично извеждане на предварително зададени настройки |  |  |  |  |
|  | Възможност за работа с инструменти в солеви разтвор ( NaCl ) |  |  |  |  |
|  | Да има съвместимост с интегрирани операционни системи |  |  |  |  |
|  | Да има избор между пет настройки в монополярен режим на дисекция |  |  |  |  |
|  | Да има избор между четири настройки в монополярен режим на коагулация |  |  |  |  |
|  | Да има избор между шест настройки в биполярен режим на дисекция |  |  |  |  |
|  | Да има избор между десет настройки в биполярен режим на коагулация |  |  |  |  |
|  | Максимална мощност на работа - мин. 320 W |  |  |  |  |
|  | Да има поне четири входа за инструменти за монополярни манипулации на предния панел с минимум следните характеристики: 2х3 pin ( ф 4мм ) ; 1х1 pin ( ф 8 мм ) ; 1х coaxial ( ф вътр. 5 мм / ф външ. 9 мм ) |  |  |  |  |
|  | Да има поне два входа за инструменти за биполярни манипулации на предния панел с минимум следните характеристики: 1х2 pin ( ф 4 мм , разстояние между пин-ове 28.8 мм ) ; 1х coaxial ( ф вътр. 4 мм / ф външ. 8 мм ) |  |  |  |  |
|  | Да има поне един универсален вход на предния панел : 1х 7 pin |  |  |  |  |
|  | Да има минимум един стандартен вход за неутрален електрод на предния панел : 2-pin стандарт |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за връзка с генератор за ултразвук и едновременна работа с него |  |  |  |  |
|  | Да има възможност за връзка с Инсуфлатор за автоматична евакуация на СО2 |  |  |  |  |
| 12 | МОНОПОЛЯРЕН КАБЕЛ | 1 |  |  |  |
|  | Дължина : мин. 3,5м |  |  |  |  |
| 13 | ВИСОКОЧЕСТОТЕН БИПОЛЯРЕН КАБЕЛ | 1 |  |  |  |
|  | Дължина : мин. 3.5 м |  |  |  |  |
| 14 | ВИДЕОЕНДОСКОПСКИ ТРОЛЕЙ | 1 |  |  |  |
|  | Медицински тролей за ендоскопско оборудване |  |  |  |  |
|  | Да има подвижно рамо за монитор |  |  |  |  |
|  | Да има подвижна табла за клавиатура |  |  |  |  |
|  | Да има централен ключ за включване и изключване на захранването на целия тролей |  |  |  |  |
|  | Да има интегрирани кабелни канали за безопасно позициониране на захранващите кабели |  |  |  |  |
|  | Да има собствен трансформатор на електрическото захранване, командван от централен превключвател |  |  |  |  |
|  | Да има държач на бутилка за газове |  |  |  |  |
|  | Да има четири рафта за медицинска апаратура |  |  |  |  |
|  | Да има чекмедже за аксесоари |  |  |  |  |
|  | Да има поне две спирачни колела |  |  |  |  |
| 15 | ТРЪБА ЗА ВРЪЗКА С БУТИЛКА ЗА ГАЗОВЕ | 1 |  |  |  |
|  | DIN стандарт |  |  |  |  |
| 16 | ПЕДАЛ ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЧЕН ГЕНЕРАТОР | 1 |  |  |  |
| 17 | КАБЕЛ ЗА НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД | 1 |  |  |  |
| 18 | КАНЮЛА ЗА ТРОАКАР | 1 |  |  |  |
|  | 10-11Х110-112 мм |  |  |  |  |
|  | С кранче |  |  |  |  |
| 19 | ОСТРИЕ ЗА ТРОАКАР | 1 |  |  |  |
|  | 10-11х110-112 мм |  |  |  |  |
|  | Коничен връх |  |  |  |  |
| 20 | КАНЮЛА ЗА ТРОАКАР | 1 |  |  |  |
|  | 5-5.5х80-85 мм |  |  |  |  |
|  | С резба |  |  |  |  |
|  | С кранче |  |  |  |  |
| 21 | КАНЮЛА ЗА ТРОАКАР | 3 |  |  |  |
|  | 5-5.5х80-85 мм |  |  |  |  |
|  | С резба |  |  |  |  |
| 22 | ОСТРИЕ ЗА ТРОАКАР | 4 |  |  |  |
|  | 5-5.5х80-85 мм |  |  |  |  |
|  | С коничен връх |  |  |  |  |
| 23 | ИГЛА НА ВЕРЕС | 1 |  |  |  |
|  | 115-120мм |  |  |  |  |
| 24 | ДИСЕКТОР тип Maryland | 1 |  |  |  |
|  | Биполярен |  |  |  |  |
|  | 5х330-360 мм |  |  |  |  |
| 25 | НОЖИЦА тип Metzenbaum | 1 |  |  |  |
|  | Монополярна |  |  |  |  |
|  | 5х330-360 мм |  |  |  |  |
| 26 | ГРАСПИНГ ФОРЦЕПС тип Johan | 1 |  |  |  |
|  | 5х330-360 мм |  |  |  |  |
|  | Дължина на работни браншове - 24 мм |  |  |  |  |
| 27 | КЛИПАПЛИКАТОР | 1 |  |  |  |
|  | 10Х330-360 ММ |  |  |  |  |
| 28 | КЛИПСИ | 18 |  |  |  |
|  | Титаниеви |  |  |  |  |
|  | Среден размер |  |  |  |  |
| 29 | ВИСОКОЧЕСТОТЕН ЕЛЕКТРОД - КУКА | 1 |  |  |  |
|  | 5х330-360 мм |  |  |  |  |

Срокът за извършване на дейностите по доставка е до ............ календарни дни, считано от подаването на заявка от Възложителя.

Времето на реакция при повреда на оферираната апаратура е до ........... часа от писмено уведомяване от страна на Възложителя.

Времето за отстраняване на дефекти или повреди е до …….. календарни дни от получаването на сигнала.

Срок за валидност на офертата ............... календарни дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Забележка: Минималният срок на валидност на офертите следва да бъде не по–малък от 90 дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Декларираме, че ще осигурим гаранционно обслужване с квалифицирани специалисти.

Гаранционният срок на оферираната медицинска апаратура е …… месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за проведени доставка, въвеждане в експлоатация и обучение на персонал, посочен от Възложителя.

Разполагаме с оторизирана сервизна база с цел осигуряване гаранционната поддръжка на медицинската апаратура, предмет на настоящата поръчка – …………………………………………………………..

(прави се изброяване и кратко описание на наличната сервизна база)

Предлагаме плащането да се извършва в левове, по банков път, по следната схема:

- 30% от стойността в срок от 3 календарни дни след подписване на договор;

- 70% от стойността в срок от 10 календарни дни след представяне на фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности: доставка на апаратурата, пускане в експлоатация и проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя;

Към настоящото предложение прилагаме следните документи, които са неразделна негова част:

1.Технически документи каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати, инструкции за употреба или друга документация, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и нейното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация;

Допълнителна информация, свързана с изпълнението на поръчката - …………………………………………………

(попълва се в случаите, когато е необходимо)

В случай, че бъдем определени за изпълнител по настоящата обществена поръчка, при сключване на договор, се задължаваме да представим документите по чл.112 от ЗОП, включително и документ за представена гаранция за изпълнение в размер и форма, съгласно условията, посочени в Документацията за участие. С това ще гарантираме предстоящо изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

[дата]						 				ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]